
南昌市中心医院（瑶湖分院）26包设备
调研需求
	采购品目
	调研核心参数及功能需求

	1、吞咽神经和肌肉电刺激
	1、治疗模式：连续脉冲治疗模式。
2、GAME模式：力量训练、耐力训练、协调性训练三种主动肌电反馈训练程序，并在软件程序上有显示。
3、低电量报警提示功能。
4、须具备输出保护功能，任何单一组件须具备短路保护（电极脱落或未连接电极须提示）。
5、输出波形：双向方波。
6、电源供电：充电式锂离子聚合电池+微型USB充电端口。
7、软件控制程序须具备数据存储功能。
8、主机仪器中储存的数据信息可通过蓝牙传输下载到移动设备上。
9、最大使用电流限制保护功能：主机以及软件程序均须具备电流安全保护程序，软件程序可控制主机进行二次电流限制保护。增大电流到最大限制电流，主机提示电流已达到最大。

	2、言语障碍诊治仪
	1、评估量表：语言行为评估量表。
2、智能化诊断功能：须具备对患者评估结果提示可能的语言障碍。
3、康复训练方式：训练方案、康复知识教育。
3.1训练方案：单项训练、常规训练、专项训练。
3.2康复知识：包括特殊教育、疾病介绍。
3.3训练处方：≥19种语言障碍处方，并可进行编辑修改。
4、档案管理：登记、查询、修改、列表、卡片和训练记录。
5、系统设置：单位、题目类型、题库、人员、参数、康复知识、游戏类型、评估量表、出题类别。
6、备份恢复：系统自动存盘，并可手动将系统数据存储于其他各盘中，电脑出现问题时可手动恢复数据功能。
7、检查结果：分别显示“听检查结果”、“视检查和语音检查结果”、“口语表达结果”、“直方图”、“口语检查结果”、“能量图和声调图”的结果，提示患者可能患有的语言障碍。
8、采用先进的语音识别技术，自动识别患者发音是否正确。
9、游戏训练：≥6款游戏，须具备游戏扩充。
10、手工选题、语音识别匹配度、语音朗读等参数可调。
11、操作显示：≥30英寸液晶显示屏。
12、具有内置音频装置。

	3、低频治疗仪
	1、显示方式：≥12寸触摸液晶屏。
2、输出通道：≥六路矩形波脉冲输出，带负压吸附。
3 、脉冲频率：1Hz～160Hz范围内，步进为1Hz,允差±20%。
4、脉冲宽度：20μs～520μs范围内，步进为10μS,允差±20%。
5、输出幅度：刺激仪在500Ω的负载电阻下，输出幅度不大于65V。
6、治疗时间：0～99min可调，允差±10%。治疗时间结束，有蜂鸣器提示声，并停止输出。
8、治疗方式有三种：
8.1连续输出。
8.2慢速断续输出，断续周期为4s±0.5s(通2s,断2s)。
8.3快速断续输出，断续周期为2s±0.2s(通1s,断1s)。
9、具有负压装置，吸附负压调节范围：0～-40kPa可调，步进-10kPa,允差±10%。
10、电极片具有二类医疗器械备案信息。

	4、中频脉冲电刺激
	1、输出通道：四路中频加透热输出、四路离子导入直流输出、两路干扰电输出。
2、中频频率：1kHz～10kHz，单一频率允差±10%。
3、调制频率：0～150Hz，单一频率允差±10%或±1Hz取大值。
4、中频载波波形：双向方波。
5、调制波形：正弦波、方波、三角波、指数波、锯齿波、尖波、等幅波。
6、调制方式：连续、断续、间歇、变频、疏密和交替调制。
7、脉宽：50μs～500μs，允差±10%。
8、中频调幅度：0%、25%、50%、75%、100%，允差±5%。
9、操作显示：触控操作，数码显示。
10、处方：≥100个固定处方。
11、中频输出电流：在500Ω的负载下，每路输出电流不大于100mA。输出强度分0～99级可调。
12、中频输出峰值电压：在开路条件下测量时，中频输出峰值电压不得超过500V。
13、运行：输出设定到最大值时，将输出端开路运行10min后再短路运行5min，治疗仪须能正常工作。
14、电极板温度：38℃～55℃。
15、离子导入输出直流电流：在500Ω的负载下，每路输出电流不超过50mA，分0～99级可调。
16、治疗时间：治疗时间可调，治疗时间到了有音响提示，并停止输出，时间允差±1min。

	5、超短波治疗仪
	2、输出功率：分20W、40W、60W、100W、200W五档可调，允差±20%。
3、治疗时间：五档可调，预热时间≤120s。
4、工作频率：27.12MHz，允差±1.5%。
5、输出线长度：1100mm，允差±10%。
6、脉冲模式：
6.1、脉冲调制频率：疏波MF70Hz，密波DF350Hz，允差±10%。
6.2、调制波形：方波。
6.3、调制脉冲脉宽：疏波2.0ms，密波1.8ms，允差±20%。
6.4、调制度：100%。
7、智能化管理系统：治疗结束后有声音提示并断开输出。
8、治疗模式：连续和脉冲。
9、指示灯条：指示输出强度。

	6、智能蜡疗仪
	1、蜡饼数：≥12层。
2、恒温箱温度范围：46～80℃可调，级差±1℃。
3、具有双重软件温度保护功能，并有声音提示，配备独立的硬件温度保护装置。
4、熔蜡箱≥140L，恒温箱≥184L。
5、出蜡系统：三组独立出蜡系统。
6、制饼时间：最短1～2小时。
7、“一键”即可自动完成制饼并保持蜡饼恒温储存。
8、蜡液过滤装置：双重侧滤，过滤密度50目。
9、饼厚度：厚度可调。
10、制蜡工作模式：正常制蜡、预约制蜡、快速制蜡。
11、具有双重自动消毒模式（紫外线+高温）。
12、操作显示：≥8英寸液晶触摸屏。
13、恒温箱内设有照明，并设有观察窗。
14、提示功能：故障自检报警功能，并附有错误代码提示。完成工作声光报警功能。
15、一键恢复出厂设置、准确控制蜡饼厚度、智能防堵设计。

	7、磁振热治疗仪
	1、磁场强度范围：≤38mT。
2、振动频率：50Hz，允差±1Hz。
3、振动幅度：2mm～5mm。
4、治疗模式：≥六种
5、温度控制：默认常温工作模式，可选择温控工作模式。
6、治疗定时时间：1min～60min可调。
7、将磁疗，振动，热疗三种治疗方式相结合由一种导子同时输出，实现三种治疗同步进行。
8、输出通道：双通道（可同时连接两个导子）。
9、数码管显示窗口。
10、标配一个标准温热导子和一个颈肩温热导子。
11、治疗仪治疗完毕停止输出，并有峰鸣器提示声。
12、超温保护装置：治疗仪具有独立于恒温器的非自动复位的超温保护装置，超温保护装置动作时，停止输出，应用部分的温度不超过60℃。
13、具有负载检测功能。

	8、空气压力波治疗仪
	1、操作显示：≥8英寸液晶触摸屏，设备显示屏须具备显示当前程序下的工作压力、模式、治疗时间、治疗区域等参数，具备一键飞梭。
2、气囊腔数：单侧8腔气囊，双侧16腔气囊，配备双下肢气囊、脉冲手套、脉冲足套。
3、脉冲持续时间1s～5s可调，步进1s,可实现200ms内瞬时充气。
4、单腔调压：可针对每个腔体单独调节压力设定。
5、零压跳过：在有创面或压力治疗禁忌的部位，可选择关闭该位置的气囊压力。
6、治疗模式：≥30种治疗模式。
7、逆序加压：可设定从近心端向远心端贯序加压模式。
8、过压保护：设备具有过压保护报警功能，当传递到肢体的最大治疗压强超过120%时自动报警，并立即停止治疗。
9、自动泄压：达到阈值时、突然断电或中断治疗时，气囊可自动泄压。
10、安全保护：配备紧急功能开关，遇到紧急情况可以进行紧急停止。
11、须具备无线拓展功能。
12、梯度治疗：具备对肢体形成梯度加压。
13、间隔时间：循环压力充气循环间隔1s～99s,脉冲压力充气循环间隔10s～99s。

	9、中药熏蒸仪
	1、双锅双控双喷头，双路独立控制。
2、操作显示：≥7英寸液晶触摸屏。
3、预加热时间：≤15min。
4、喷头调节：水平旋转360°。
6、治疗时间：1～99min，治疗时间达到设定时间时，有蜂鸣提示音，加热装置自动断电。
7、预热温度：70～99℃可调。
8、三通道散热系统，保证设备安全稳定。
9、加液总容量：≥6L。
10、具有自动漏电保护、自动防干烧功能。
11、加热锅五重安全保护装置：报警阀、旋转锁盖钮、泄压窗、双卡钳、防堵过滤罩。
12、吸水绑带设计，防止喷头滴水。
13、须具备专门的蒸汽凝结水回收盒。
14、须具备工作状态提示、多重故障自检、错误代码显示等多种功能。
15、须具备双重超温保护功能。

	10、红外偏振光治疗仪
	1、供电电源：额定电压a.c.220V；
2、输出通道：一路点状偏振光输出，一路面状红光输出。
3、辐射器支架调节范围：460～1400mm，允差±30mm，治疗方位可在360°范围内调节。
4、输出光波长：点状偏振光波长713～984nm，允差±5%。
5、有效红光辐照度的均匀性大于0.4。
6、有效红光辐照度的不稳定度应不大于±10%。
7、辐射光谱：600～760nm范围内的辐照度与200～1400nm范围内的辐照度的比值不小于0.8。
8、面状红光波长：638nm，允差±5%。
9、定时：治疗仪定时范围在0～99min可调，级差1min，定时器显示误差±10%。
10、须具备万向脚轮并具有锁止功能。
11、偏振光导光系统材料采用石英光导特制组合光源。

	11、深层肌肉刺激仪
	1、振动幅度：≥6mm，满足不同部位放松治疗需求。
2、按摩头：≥3种
3、转速：≥3600rpm
4、工作时间：智能芯片控制治疗时间10min自动断电，允差±5%，避免因过度的刺激造成肌肉损伤。
5、噪声：≤60dB（A），正常工作时，电机运转平稳。
6、治疗手柄：配有专用橡胶防滑皮套。

	12、骨质疏松治疗仪
	1、输出通道：单通道。
3、频率：1～100Hz连续可调。
4、治疗垫加热功能：≥五档可调。
5、治疗模式：≥5种；
6、治疗时间：1～99min可调，定时允差±2%，治疗完毕停止输出，并有蜂鸣提示。
7、治疗床头部段面相对水平面调节角度0～30°。
8、治疗床承重：≥150kg。
9、具有双重温度保护装置。

	13、热敏灸治疗仪
	1、电源AC220V
2、专用电源适配器DC24V,5A
3、热平衡时间≤20min
4、定时范围60min
5、波长范围0.7～8μm
加热器工作寿命≥2000h

	14、空气压力波治疗仪
	1、操作显示：≥8英寸液晶触摸屏，具备一键飞梭。
2、气囊腔数：单侧8腔气囊，双侧16腔气囊，
3、压强单位显示方式：支持kPa和mmHg两种压强单位的显示切换。
4、单腔调压：可针对每个腔体单独调节压力设定。
5、零压跳过：在有创面或压力治疗禁忌的部位，可选择关闭该位置的气囊压力。
6、治疗模式：≥30种治疗模式。
7、逆序加压：可设定从近心端向远心端贯序加压模式。
8、提示与警示：具备过压保护提示功能。
9、自动泄压：达到阈值时、突然断电或中断治疗时，气囊可自动泄压。
10、安全保护：配备紧急功能开关，遇到紧急情况可以进行紧急停止，紧急开关无需另外安装电池即可使用。

	15、经颅磁治疗仪
	1、磁感应强度：最大6T，允差±20%；刺激强度0～100%可调，步进1%。
2、脉冲宽度：340μs，允差±10%。
3、脉冲上升时间：49μs-61μs。
4、刺激方式：手动和自动程序刺激。
5、手动模式：单脉冲刺激（sTMS），通过下位机或PC端的单脉冲刺激或PC端的开始按键触发。
6、自动程序模式：在PC端选择方案列表的治疗处方，通过开始按键触发。
7、治疗时间：由选定的串数量，间歇时间，周期组数和刺激频率共同决定，允差±10%。
8、线圈具有靶点聚焦技术。
9、个性化方案：可自定义编辑，强度、频率、脉冲个数、间歇时间、串时间、串数等参数。
10、报告打印：自动化报告生成与打印功能，也可根据需要自定义编辑。
11、数据存储：患者基本信息、临床方案、诊疗记录等信息海量存储，并可实时查询、编辑及导出数据备份保存。
12、组件：经颅磁刺激器主机、一体机电脑、∞字形刺激头、圆形刺激头。



以上设备要求质保期≥5年，使用年限≥8年
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