南昌市中心医院（瑶湖分院）26包设备

调研需求

| 采购品目 | 调研核心参数及功能需求 |
| --- | --- |
| 1、吞咽神经和肌肉电刺激 | 1、治疗模式：连续脉冲治疗模式。 2、GAME模式：力量训练、耐力训练、协调性训练三种主动肌电反馈训练程序，并在软件程序上有显示。 3、低电量报警提示功能。 4、须具备输出保护功能，任何单一组件须具备短路保护（电极脱落或未连接电极须提示）。 5、输出波形：双向方波。 6、电源供电：充电式锂离子聚合电池+微型USB充电端口。 7、软件控制程序须具备数据存储功能。 8、主机仪器中储存的数据信息可通过蓝牙传输下载到移动设备上。 9、最大使用电流限制保护功能：主机以及软件程序均须具备电流安全保护程序，软件程序可控制主机进行二次电流限制保护。增大电流到最大限制电流，主机提示电流已达到最大。 |
| 2、言语障碍诊治仪 | 1、评估量表：语言行为评估量表。 2、智能化诊断功能：须具备对患者评估结果提示可能的语言障碍。 3、康复训练方式：训练方案、康复知识教育。 3.1训练方案：单项训练、常规训练、专项训练。 3.2康复知识：包括特殊教育、疾病介绍。 3.3训练处方：≥19种语言障碍处方，并可进行编辑修改。 4、档案管理：登记、查询、修改、列表、卡片和训练记录。 5、系统设置：单位、题目类型、题库、人员、参数、康复知识、游戏类型、评估量表、出题类别。 6、备份恢复：系统自动存盘，并可手动将系统数据存储于其他各盘中，电脑出现问题时可手动恢复数据功能。 7、检查结果：分别显示“听检查结果”、“视检查和语音检查结果”、“口语表达结果”、“直方图”、“口语检查结果”、“能量图和声调图”的结果，提示患者可能患有的语言障碍。 8、采用先进的语音识别技术，自动识别患者发音是否正确。 9、游戏训练：≥6款游戏，须具备游戏扩充。 10、手工选题、语音识别匹配度、语音朗读等参数可调。 11、操作显示：≥30英寸液晶显示屏。 12、具有内置音频装置。 |
| 3、低频治疗仪 | 1、显示方式：≥12寸触摸液晶屏。 2、输出通道：≥六路矩形波脉冲输出，带负压吸附。 3 、脉冲频率：1Hz～160Hz范围内，步进为1Hz,允差±20%。 4、脉冲宽度：20μs～520μs范围内，步进为10μS,允差±20%。 5、输出幅度：刺激仪在500Ω的负载电阻下，输出幅度不大于65V。 6、治疗时间：0～99min可调，允差±10%。治疗时间结束，有蜂鸣器提示声，并停止输出。 8、治疗方式有三种： 8.1连续输出。 8.2慢速断续输出，断续周期为4s±0.5s(通2s,断2s)。 8.3快速断续输出，断续周期为2s±0.2s(通1s,断1s)。 9、具有负压装置，吸附负压调节范围：0～-40kPa可调，步进-10kPa,允差±10%。 10、电极片具有二类医疗器械备案信息。 |
| 4、中频脉冲电刺激 | 1、输出通道：四路中频加透热输出、四路离子导入直流输出、两路干扰电输出。 2、中频频率：1kHz～10kHz，单一频率允差±10%。 3、调制频率：0～150Hz，单一频率允差±10%或±1Hz取大值。 4、中频载波波形：双向方波。 5、调制波形：正弦波、方波、三角波、指数波、锯齿波、尖波、等幅波。 6、调制方式：连续、断续、间歇、变频、疏密和交替调制。 7、脉宽：50μs～500μs，允差±10%。 8、中频调幅度：0%、25%、50%、75%、100%，允差±5%。 9、操作显示：触控操作，数码显示。 10、处方：≥100个固定处方。 11、中频输出电流：在500Ω的负载下，每路输出电流不大于100mA。输出强度分0～99级可调。 12、中频输出峰值电压：在开路条件下测量时，中频输出峰值电压不得超过500V。 13、运行：输出设定到最大值时，将输出端开路运行10min后再短路运行5min，治疗仪须能正常工作。 14、电极板温度：38℃～55℃。 15、离子导入输出直流电流：在500Ω的负载下，每路输出电流不超过50mA，分0～99级可调。 16、治疗时间：治疗时间可调，治疗时间到了有音响提示，并停止输出，时间允差±1min。 |
| 5、超短波治疗仪 | 2、输出功率：分20W、40W、60W、100W、200W五档可调，允差±20%。 3、治疗时间：五档可调，预热时间≤120s。 4、工作频率：27.12MHz，允差±1.5%。 5、输出线长度：1100mm，允差±10%。 6、脉冲模式： 6.1、脉冲调制频率：疏波MF70Hz，密波DF350Hz，允差±10%。 6.2、调制波形：方波。 6.3、调制脉冲脉宽：疏波2.0ms，密波1.8ms，允差±20%。 6.4、调制度：100%。 7、智能化管理系统：治疗结束后有声音提示并断开输出。 8、治疗模式：连续和脉冲。 9、指示灯条：指示输出强度。 |
| 6、智能蜡疗仪 | 1、蜡饼数：≥12层。 2、恒温箱温度范围：46～80℃可调，级差±1℃。 3、具有双重软件温度保护功能，并有声音提示，配备独立的硬件温度保护装置。 4、熔蜡箱≥140L，恒温箱≥184L。 5、出蜡系统：三组独立出蜡系统。 6、制饼时间：最短1～2小时。 7、“一键”即可自动完成制饼并保持蜡饼恒温储存。 8、蜡液过滤装置：双重侧滤，过滤密度50目。 9、饼厚度：厚度可调。 10、制蜡工作模式：正常制蜡、预约制蜡、快速制蜡。 11、具有双重自动消毒模式（紫外线+高温）。 12、操作显示：≥8英寸液晶触摸屏。 13、恒温箱内设有照明，并设有观察窗。 14、提示功能：故障自检报警功能，并附有错误代码提示。完成工作声光报警功能。 15、一键恢复出厂设置、准确控制蜡饼厚度、智能防堵设计。 |
| 7、磁振热治疗仪 | 1、磁场强度范围：≤38mT。 2、振动频率：50Hz，允差±1Hz。 3、振动幅度：2mm～5mm。 4、治疗模式：≥六种 5、温度控制：默认常温工作模式，可选择温控工作模式。 6、治疗定时时间：1min～60min可调。 7、将磁疗，振动，热疗三种治疗方式相结合由一种导子同时输出，实现三种治疗同步进行。 8、输出通道：双通道（可同时连接两个导子）。 9、数码管显示窗口。 10、标配一个标准温热导子和一个颈肩温热导子。 11、治疗仪治疗完毕停止输出，并有峰鸣器提示声。 12、超温保护装置：治疗仪具有独立于恒温器的非自动复位的超温保护装置，超温保护装置动作时，停止输出，应用部分的温度不超过60℃。 13、具有负载检测功能。 |
| 8、空气压力波治疗仪 | 1、操作显示：≥8英寸液晶触摸屏，设备显示屏须具备显示当前程序下的工作压力、模式、治疗时间、治疗区域等参数，具备一键飞梭。 2、气囊腔数：单侧8腔气囊，双侧16腔气囊，配备双下肢气囊、脉冲手套、脉冲足套。 3、脉冲持续时间1s～5s可调，步进1s,可实现200ms内瞬时充气。 4、单腔调压：可针对每个腔体单独调节压力设定。 5、零压跳过：在有创面或压力治疗禁忌的部位，可选择关闭该位置的气囊压力。 6、治疗模式：≥30种治疗模式。 7、逆序加压：可设定从近心端向远心端贯序加压模式。 8、过压保护：设备具有过压保护报警功能，当传递到肢体的最大治疗压强超过120%时自动报警，并立即停止治疗。 9、自动泄压：达到阈值时、突然断电或中断治疗时，气囊可自动泄压。 10、安全保护：配备紧急功能开关，遇到紧急情况可以进行紧急停止。 11、须具备无线拓展功能。 12、梯度治疗：具备对肢体形成梯度加压。 13、间隔时间：循环压力充气循环间隔1s～99s,脉冲压力充气循环间隔10s～99s。 |
| 9、中药熏蒸仪 | 1、双锅双控双喷头，双路独立控制。 2、操作显示：≥7英寸液晶触摸屏。 3、预加热时间：≤15min。 4、喷头调节：水平旋转360°。 6、治疗时间：1～99min，治疗时间达到设定时间时，有蜂鸣提示音，加热装置自动断电。 7、预热温度：70～99℃可调。 8、三通道散热系统，保证设备安全稳定。 9、加液总容量：≥6L。 10、具有自动漏电保护、自动防干烧功能。 11、加热锅五重安全保护装置：报警阀、旋转锁盖钮、泄压窗、双卡钳、防堵过滤罩。 12、吸水绑带设计，防止喷头滴水。 13、须具备专门的蒸汽凝结水回收盒。 14、须具备工作状态提示、多重故障自检、错误代码显示等多种功能。 15、须具备双重超温保护功能。 |
| 10、红外偏振光治疗仪 | 1、供电电源：额定电压a.c.220V； 2、输出通道：一路点状偏振光输出，一路面状红光输出。 3、辐射器支架调节范围：460～1400mm，允差±30mm，治疗方位可在360°范围内调节。 4、输出光波长：点状偏振光波长713～984nm，允差±5%。 5、有效红光辐照度的均匀性大于0.4。 6、有效红光辐照度的不稳定度应不大于±10%。 7、辐射光谱：600～760nm范围内的辐照度与200～1400nm范围内的辐照度的比值不小于0.8。 8、面状红光波长：638nm，允差±5%。 9、定时：治疗仪定时范围在0～99min可调，级差1min，定时器显示误差±10%。 10、须具备万向脚轮并具有锁止功能。 11、偏振光导光系统材料采用石英光导特制组合光源。 |
| 11、深层肌肉刺激仪 | 1、振动幅度：≥6mm，满足不同部位放松治疗需求。 2、按摩头：≥3种 3、转速：≥3600rpm 4、工作时间：智能芯片控制治疗时间10min自动断电，允差±5%，避免因过度的刺激造成肌肉损伤。 5、噪声：≤60dB（A），正常工作时，电机运转平稳。 6、治疗手柄：配有专用橡胶防滑皮套。 |
| 12、骨质疏松治疗仪 | 1、输出通道：单通道。 3、频率：1～100Hz连续可调。 4、治疗垫加热功能：≥五档可调。 5、治疗模式：≥5种； 6、治疗时间：1～99min可调，定时允差±2%，治疗完毕停止输出，并有蜂鸣提示。 7、治疗床头部段面相对水平面调节角度0～30°。 8、治疗床承重：≥150kg。 9、具有双重温度保护装置。 |
| 13、热敏灸治疗仪 | - 1、电源AC220V - 2、专用电源适配器DC24V,5A - 3、热平衡时间≤20min - 4、定时范围60min - 5、波长范围0.7～8μm 加热器工作寿命≥2000h |
| 14、空气压力波治疗仪 | 1、操作显示：≥8英寸液晶触摸屏，具备一键飞梭。 2、气囊腔数：单侧8腔气囊，双侧16腔气囊， 3、压强单位显示方式：支持kPa和mmHg两种压强单位的显示切换。 4、单腔调压：可针对每个腔体单独调节压力设定。 5、零压跳过：在有创面或压力治疗禁忌的部位，可选择关闭该位置的气囊压力。 6、治疗模式：≥30种治疗模式。 7、逆序加压：可设定从近心端向远心端贯序加压模式。 8、提示与警示：具备过压保护提示功能。 9、自动泄压：达到阈值时、突然断电或中断治疗时，气囊可自动泄压。 10、安全保护：配备紧急功能开关，遇到紧急情况可以进行紧急停止，紧急开关无需另外安装电池即可使用。 |
| 15、经颅磁治疗仪 | 1、磁感应强度：最大6T，允差±20%；刺激强度0～100%可调，步进1%。 2、脉冲宽度：340μs，允差±10%。 3、脉冲上升时间：49μs-61μs。 4、刺激方式：手动和自动程序刺激。 5、手动模式：单脉冲刺激（sTMS），通过下位机或PC端的单脉冲刺激或PC端的开始按键触发。 6、自动程序模式：在PC端选择方案列表的治疗处方，通过开始按键触发。 7、治疗时间：由选定的串数量，间歇时间，周期组数和刺激频率共同决定，允差±10%。 8、线圈具有靶点聚焦技术。 9、个性化方案：可自定义编辑，强度、频率、脉冲个数、间歇时间、串时间、串数等参数。 10、报告打印：自动化报告生成与打印功能，也可根据需要自定义编辑。 11、数据存储：患者基本信息、临床方案、诊疗记录等信息海量存储，并可实时查询、编辑及导出数据备份保存。 12、组件：经颅磁刺激器主机、一体机电脑、∞字形刺激头、圆形刺激头。 |

以上设备要求质保期≥5年，使用年限≥8年