南昌市中心医院（瑶湖分院）21包设备
调研需求
	采购品目
	调研核心参数及功能需求

	1、糖尿病足筛查诊断箱

	1.用途：外周血管疾病诊断，踝臂指数检查（ABI），外科血管手术评价，男科阴茎血流检测等。
2.硬件功能：主机配备≥2.8英寸液晶屏，支持正反向血流双色显示。
3.内置存储器，可存储≥200条血流数据。
4.内置压力传感器（量程0～280mmHg，误差≤±3mmHg），可连接袖带。
多普勒测量范围：双向连续波(CW)，8MHz测量范围不窄于10-50cm/s。
5.多普勒测量参数：FS（收缩期峰值流速）、FD（舒张末期流速）、FM（最小流速）、TAM（平均流速）、BPM（心率）、PI（搏动指数）、RI（阻力指数）、S/D比值及压力值等。
6.多普勒探头设有快捷按钮，支持检查全过程一键操控。                                          7.支持蓝牙或Type-C连接，可无线传输数据至电脑。

	2、数字震动感觉阈值检查仪
	1． 功能用途与配置要求：
1.1 功能用途：设备采用微米级震动刺激，无痛性地测量身体各部位的震动感觉阈值（VPT），定量检查糖尿病周围神经病变引起的深感觉障碍程度。
1.2 配置要求：主机1台、振动刺激器1个、反应控制器1个、移动工作站1套。
2． 技术性能：
2.1 振动电路电压测试范围：0～50V，可连续调节。
2.2 振幅精度≤0.1V。
2.3 振动加速度峰值范围: 0～11.4m/s2,可连续调节。
2.4 振动主频：100Hz±5%。
2.5 支持自动升压检测方式。
2.6 振动自动升压速度: 0.7V/S、1.6V/S。
2.7 支持手动(旋钮调节)升降压检测方式。
2.8 手动调节步进值：≤0.1V。
2.9 支持脚踏式振动刺激器，方便患者坐姿检查。
2.10 振动刺激头直径有6mm、10mm、13mm三种规格可选。
2.11 支持脱机使用，内置打印机，能够随时随地打印结果。

	3、便携式血糖血胴尿酸检测仪
	一、便携式血糖血酮尿酸检测仪
1. 支持多项检测数据：含血糖/血酮/尿酸等。
2. 配套的血糖试纸（须江西集采目录类）：
2.1方法学：葡萄糖脱氢酶法。
2.2 血糖试纸采用免条码技术。
2.3血细胞压积率范围在10%~70%之间，适合各种科室病人。
2.4测试范围：1.1-33.3mmol/L，更宽范围适用特殊病人检测。
3. 分析仪器支持蓝牙、4G、LAN、Wi-Fi四种数据传输方式；
二、数据分析软件：
1.数据分析软件具备血糖管理计算机软件著作权登记证书 ；
2.支持与HIS /EMR/LIS等信息系统单向或双向信息传输，负责医院接入信息管理系统。
3.患者基础信息管理：通过列表/卡片形式对患者进行管理，方便搜索及查看；
4.患者监测血糖血酮尿酸等多项管理：完整记录每个患者的血糖血酮尿酸检测情况，通过图表等形式进行统计和数据展示；
5.科室检测血糖血酮尿酸等多项检测数据管理：可以方便医生对科室内每天的血糖血酮尿酸等多项检测数据情况整体进行分析，同时也能根据人员的权限进行跨科室管理；
6.血糖血酮尿酸等多项检测数据预警管理：支持对危险值提醒功能，并且能够根据病人的病情，设置预警值，实现低值和高值独立管理；
7.设备耗材管理：有效管理各科室在用设备，并支持耗材名称、不同批号、不同效期信息的记录功能；
8.质控管理：支持自动接收仪器的质控结果，并对记录完整保留，根据质控记录自动绘制质控图；支持质控数据、质控报告的生成和导出；
9.分析仪器具备患者识别功能，通过扫码患者腕带的条码或者二维码自动识别患者；
10.系统可根据医院需求进行定制化开发；

	4、胰岛素泵
	1.储药器状态显示：≥8种彩色图标显示（剩余胰岛素的量从100%到1%/未知）
2.储药器：≥300U（3mL)
3.活性胰岛素显示：泵主屏幕显示当前活性胰岛素量，可以在泵上更改活性胰岛素时间。
4.设备用于糖尿病患者的皮下胰岛素输注，适用于成人及儿童
5.控制芯片：≥4个，用于整机各功能控制
6.基础率最小步长：≤0.025U/小时
7.基础率时段：≥48段
8.可以通过胰岛素泵上的操作设置预设临时基础率:≥ 8种（基础率1到4+高/中/低强度活动+患病）
9.大剂量输注方式：手动大剂量、常规大剂量、方波大剂量、双波大剂量、大剂量向导、声响大剂量
10.错过餐前大剂量提示：可以在常规用餐时间前后设置八个错过餐前大剂量提示，以确保餐前大剂量执行
11.碳水化合物系数分段设置：≥8段
12.电池：AA（1.5V）锂电池/碱性电池，能显示电量变化、电量剩余量及可使用时间
13.自动暂停功能：指定时间内未按下任何按钮停止所有胰岛素输注
14.多日摘要查看: 摘要查询可选1天、7天、14天、30天
15.配套耗材功能要求配套耗材具有快速分离器功能，方便患者进行影像类检查
16.输注管路规格：≥3种类型，有钢针，直插软针、斜插软针，可适用不同年龄、体型病人
17.事件标记：事件信息输入泵后可以查看，输入的信息可以发送到软件生成报告。
18.可支持接入血糖管理系统实现信息化管理，具备远程巡泵功能，无纸化记录、存档和质控追踪设备管理等

	5、微量输液泵
	1.输液速度范围：0.1-1900ml/h, 最小步进≤0.01ml/h。
2.预置输液总量范围：0.1-9999.99ml。快进速度范围：0.1-2000ml/h，KVO：0.1-5ml/h。
3.不小于3.5英寸显示屏，电容触摸屏。
4.具有叠机功能，无需附件可实现多泵叠加。具有排气和自动/手动快进功能。
5.输液泵具备上阻塞、下阻塞报警功能。
6.阻塞报警触发后输液将停止，在暂停状态下若阻塞压力在1分钟内降低至小于阻塞压力阀值的一半且无其它高级报警时，泵会自动重新启动输液。自动重启输液连续最多5次仍然失败后，泵会自动降低阻塞丸剂量释放管路压力。
7.动态压力检测（DPS），可实时显示当前管内压力具体数值。压力自动释放( Anti-Bolus)，当管路阻塞报警时，应自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者。
8.输液泵空瓶灵敏度具有高、中，低三档可调。
9.可连接扫描枪进行条码扫描。可加装无线模块，实现无线联网监测。支持护士呼叫。
10.内置电池，可选配高容量电池，最大工作时间≥13小时（25ml/h）。
12.具备三类注册证。

	6、空气波压力循环治疗仪
	1.具有间歇脉冲加压抗栓系统功能、空气压力波治疗仪功能、足底泵功能（单独使用足底部位）功能；治疗模式：具有梯度治疗、标准治疗、组合治疗、高级治疗等不少于30种治疗模式可选，满足不同的临床需求。
2.支持手掌，臂部（又分手腕、前臂、上臂），脚掌，腿部（又分脚踝、小腿、大腿）4个治疗部位，各治疗部位可以组合使用，也可单独使用。
3.主机重量≤2.0kg,具有≤4.3英寸彩色触摸屏
4.附件具有重复性和单人型可选，根据患者实际情况有不同规格与型号可自行选择使用
5.具有过压、欠压、系统低压、系统高压、加压套脱落等报警提示
6.维护功能：压力检验、漏气检测、气密性检测、硬件检测  
7.配置升降式移动台车，固定平稳，便于移动，方便附件收纳；支持在线升级功能

	







7、微量注射泵
	1.屏幕尺寸≥3.5英寸
2.自动识别注射器：规格为5ml 、10ml、20 ml、30 ml、50（60）ml
3.≥8种注射模式可选，支持梯度模式、首剂量模式、序列模式、TIVA模式、微量模式
4.输注速率最大支持≥2000ml/h
5.阻塞级别：≥10级可选择，动态显示管路的压力状态
6.触摸屏操作
7.至少具有手动快进、快速定量快进、自动快进等三种快进方式可选
8.支持配置药物库, 可存储至少2000种药物
9.声音音量等级：可调10级报警音量
10.夜间模式：可自动降低亮度和报警音量，时间段可调
11. 防护等级≥IP34
12.界面风格可设置多种主题颜色，以便通过颜色快速识别输注药物
13.具有“按键”放大显示输注速度功能，一键放大输注速度数值
14.内置锂电池，以≥5ml/h速度注射，可实现工作时间最长不少于20h
15.可联网输注中央监护系统，实现远程集中监护≥10个科室，并且每个科室可显示不少于50个房间和50个床位的输注信息
16.可联网输注中央监护系统，其具有持续质量改进功能，并新建形成报告，用于统计输注报警事件、药物液量、输注模式等进行统计对比
17.可联网输注中央监护系统，支持显示监护仪数据，并与患者的用药情况进行同屏显示，为临床治疗提供参考

	

8、新生儿经皮胆红素检测仪
	1、检测方法：绿、蓝光比较
2、显示方法：三位数码显示（两位整数，一位小数）单位为mg/dl
3、光源：氙闪光灯,寿命大于10万次
4、电源：AAA1.2V×4充电电池组，每充足一次电至少能检测800次
5、重量：≤245克
6、校验盘：对白色屏（“00”）显示00或01；对黄色屏（“20”）显示20.0±1
7、使用环境：温度℃：5~401、相对湿度：≤90%；大气压力Kpa：86.0~106.0

	
9、儿童心电监护仪
	1、一体式监护仪,可用于监护成人、儿童、新生儿患者
2、≥10英寸电容式触摸屏，分辨率≥800*600
3、智能背光自动调节，在各种光线环境下都能观察清晰
4、监测参数：心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏,体温，呼气末二氧化碳、双有创血压
5、具备3导、5导、6导心电导联切换功能，可升级12导心电
6、具备ECG多导同步分析功能，同时分析多个心电导联，个别导联干扰情况下仍能准确监测，具备智能导联脱落监测功能
7、无创血压具有手动、周期、快速、序列测量方式
8、可监测灌注指数PI，测量范围≥0.05-20%，能有效反应末梢循环的功能状态
9、呼吸率及呼吸波形可通过脉搏波监测，适用更多人群，无须耗材，降低成本
10、具有三级声光报警，参数报警级别可调，具备报警集中设置功能
11、具备血液动力学、氧合计算、通气计算、药物计算、肾功能计算功能
12、具有大容量数据存储功能
13、具有配件收纳箱，便于配件的收纳管理，提供更大空间
14、标配锂电池，工作时间可达4小时以上
15、它床观察可支持15台以上床边机
[bookmark: _Hlk24730659]16、具有有线、无线等联网功能，与中央监护系统站或医院信息系统联网
17、具监护仪设备具有物联卡，提供物联网软件及账号给到科室管理设备，方便远程查看设备的具体定位科室（提供账号）实时显示设备的工作状态、故障分析、使用时长和效益分析

	10、床边血气分析仪
	1、测量项目：血气电解质等≥10个参数,pH、PO2、PCO2、Hct 、K+、Na+、CL-、Ca2+、Glu、Lac、。
2、计算参数：≥24项。
3.多规格试剂包(25测/包-300测/包):常温存储9个月，上机≥30天有效
4.体化清洗液试剂包，用完为止
5.自动进样及采样针自动清洗，支持毛细管、动脉采血器、试管等进样
6.支持动-静脉血组合测试，提供更多临床参数
7.样品分析速度~60s，全项目用血量<170μl
8.内置多水平质控规则，质控图、质控数据，可打印、可导出
9.支持双向LIS，内置WIFI，支持4G,支持远程维护系统
10.内置二维条码扫描枪和宽幅热敏打印机，支持外接USB打印机
11.显示屏，≥10寸触摸彩屏
12.创新技术抛弃型干式乳酸葡萄糖电极，上机后寿命可达30天或更长
13.内置专家辅助诊断系统

	11、移动式空气净化消毒机
	1.紫外线、光触媒、高效过滤网三种消毒方式结合，实现人机共存消毒环境；
光触媒技术消毒杀菌和去除异味
紫外线灯管：强度：≥110μw/cm²，寿命≥9000小时
4.紫外线泄漏量：≤2μw/cm²，
5.臭氧泄漏量：≤0.005mg/m³（30m³试验舱）
6.消毒时间≥60分钟，适用面积≤20m²。
7.除白色葡萄球菌60min≥99.90%（20m³试验舱）
8.除自然菌率90min≥90.0%（70m³试验舱）
9.负离子空气清新技术，负离子浓度≥6*106个/cm3  
10.循环风量≥300m³/h，噪音≤55DB。
11.智能显示触控屏控制，无线遥控，操作简单。
12.自动检测滤网功能，提醒更换滤网。
13.产品尺寸：高850mm*直径300mm（±20mm） 
14.正常工作条件
环境温度：0℃~40℃     相对湿度：（30~80）%
输入电源：AC 220V 50HZ    额定功率：≤100W
15.基本配置
主机：1台；遥控器：1只；电源线：1条。   

	12、儿童雾化桌
	工作电源：AC220V  ≥50Hz
外型尺寸(长×宽×高)：1249mm×600mm×1025mm（±20mm）
输入功率：≥400VA
正常工作环境温度范围：+5℃～+40℃
连续工作时间：≥4h
屏幕：≥10英寸，遥控操作
气体流量：压缩泵自由空气流量>10L/min
喷雾速率：最大雾化率≥0.2mL/min
药液残留量：≤1.0mL
等效体积粒径分布：雾粒中位直径(MMD)：2.7µm±25%，直径小于5μm的雾粒占比>65%
配置清单：双人位治疗台一套（内含显示屏2块，8G U盘2个，压缩式雾化器2台），遥控器2个，粘钩2个，保修卡/合格证/出厂报告各1份

	






13、输液泵
	1.触摸屏操作
2.≥8种输液模式可选，支持序列模式、点滴模式、梯度模式、首剂量模式、微量模式
3.单个气泡监测，气泡等级≥7级可调：最大可选≥800ul
4.累积气泡监测，气泡等级≥7级可调：最大可选≥1000ul/15min
5.至少可以选择3种快进方式：手动快进、快速定量快进、自动快进
6.阻塞级别：≥10级可选择，动态显示管路的压力状态
7.电动止液夹，按动【止液夹】按键，止液夹会自动打开或者关闭
8.电动泵门：开泵门按键，按键即可自动打开泵门
9.支持配置药物库, 可存储至少2000种药物
10.界面风格可设置多种主题颜色，以便通过颜色快速识别输注药物
11.具有“按键”放大显示输液速度功能，一键放大输液速度数值
12.可联网输注中央监护系统，实现远程集中监护≥10个科室，并且每个科室可显示至少50个房间和50个床位的输注信息
13.可联网输注中央监护系统，其具有持续质量改进功能，并新建形成报告，用于统计输注报警事件、药物液量、输注模式等进行统计对比
14.可联网输注中央监护系统，支持显示监护仪数据，并与患者的用药情况进行同屏显示，为临床治疗提供参考

	

14、儿童吸痰器
	1、极限负压值：18KPa±1.5KPa(135±11mmHg) 
2、负压调节范围：2KPa～极限负压值 
3、抽气速率：≥6L/min 
4、噪声：≤55dB(A) 
5、贮液瓶：≥1000mL（PC塑料） 
6、电源：AC220V  50Hz 
7、输入功率：≥30VA 
8、采用无油润滑真空泵作为负压源，系统不会产生正压；设有溢流保护装置； 
9、空气过滤器可以防止负压泵受到污染； 
10、负压调节装置具有锁定功能，可根据需要任意设定负压值；
11、贮液瓶采用透明硬质塑料，便于拆卸、清洗和携带。




以上设备要求质保期≥5年，使用年限≥8年
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