南昌市中心医院（瑶湖分院）12包设备
调研需求
	采购品目
	调研核心参数及功能需求

	






1、等离子双极电切电凝系统

	一、等离子双极电切电凝系统，具有等离子双极电切和电凝的手术功能，适用于泌尿外科前列腺电切、妇科宫腔电切等手术。
1、等离子体功率源（主机）； 
1.1、具有等离子双极电切和电凝的手术功能。 
1.2、工作状态显示为LCD液晶屏显示，≥5.6吋，多界面可同时显示：动态阻抗、电极状态和切凝的模式、功率等图形、字母和数字。
1.3、具有超负荷保护装置，当遇到过载时停止输出同时屏幕提示中文显示“过载”或英方显示“over current”字样。
1.4、具有凝血模式或切割模式手术时帮助判定组织效应的阻抗条图显示。
2、双踏板脚踏开关，双踏版。
3、专用双极电极（双极环状电极），电极符合国家标准要求即医疗器械管理分类为Ⅲ类的医疗产品，单环状自带正负极，电极与导线一体式双极电极。
3.1、专用双极电极（多形状电极），具有多种手术配套用的双极电极，包括环状、铲状、犁形电极、杆状、针状、钩状、滚状、电凝钩(腹腔镜手术用)、腹腔镜用双极电凝钳、多功能凝切钳等，其中杆状和针状需满足270mm、330mm、570mm三种规格长度。
4、电切内窥镜（包含如下），可连续进出水冲洗对流。
4.1、内窥镜，30°  4mm×302mm高清（HD）内窥镜,目镜与镜端采用高品质蓝宝石镜面，无腐蚀性，可高温高压消毒。
4.2、被动式操作器，被动式，新型人体工程学被动式工作手件，前操控手柄可同时四手指抓握，从中指至小指由上至下逐渐向后倾斜，与后拇指始终形成圆弧型的自然抓握状态，可提高操控性，减少操作疲劳。
4.3、外鞘，26Fr设置 进、出水通道和控制开关，始终保持进出水垂直对流。
4.4、内鞘，24Fr  可360°旋转。
4.5、内鞘进水接头，遇尿道狭窄时可配合内鞘实现腔内进水，实施单鞘手术。
4.6、闭孔鞘芯。
4.7、冲洗接头。
等离子双极电切电凝系统配置清单
	序号
	货物名称
	数量

	1
	等离子体功率源
	1台

	2
	双踏板脚踏开关
	1台

	3
	专用双极电极
	2支

	4
	内窥镜
	1支

	5
	被动式操作器
	1把

	6
	外鞘
	1支

	7
	内鞘
	1支

	8
	内鞘进水接头
	1个

	9
	冲洗接头
	1个

	10
	闭孔鞘芯
	1个

	11
	冲洗器
	1套




	
2、电子输尿管硬镜
	1、电子内窥镜的控制器，采用HDR处理技术，视频和图像明亮清晰。
1.1输入电压和频率：～110-220V     50Hz/60Hz
1.2输入功率：≥120VA
1.3显示屏尺寸：≥21英寸
1.4显示屏分辨率：≥1920×1080
1.5显示屏亮度：≥250cd/m2
1.6输出分辨率：≥1920×1080 （60Hz）
1.7视频输出端口：DVI、HDMI
1.8灯泡：≥80W(LED)
1.9外接存储设备：USB（≥64G）
1.10灯泡色温：≥5000K-6500K
1.11灯泡寿命：大于1万小时
1.12可适配全系列电子内窥镜镜和各品牌光学内窥镜

2、硬性电子输尿管肾镜
[bookmark: OLE_LINK43][bookmark: OLE_LINK44]2.1外径：≤7.5/9Fr 和≤6/7.5Fr可选
[bookmark: OLE_LINK47][bookmark: OLE_LINK48]2.2器械通道：≥φ1.8mm 和≥φ1.3mm 可选
[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK16]2.3工作长度：≥425mm
[bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK19]2.4视向角：≥6°
[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK11]2.5视场角：≥100°
2.6有效景深范围：2mm～100mm
2.7采用大功率LED高显指数光源，光纤导光，照度≥13000LUX，超高亮度照明，高色彩还原，镜管釆用无缝整体合金材料制造，可承受适度弯曲和回弹
2.8采用一体式光电连接线，可整体清洗消毒
2.9消毒方式：可采用低温等离子灭菌
2.10双向双防水密封装置，可自动闭合，可双向插入器械、导丝、光纤。器械在被移除时不会漏水，可靠性和寿命更高
2.11图像质量：≥1080P高清画质，采用高清CMOS图像传感器
2.12可选配多种类型的图像处理器，使用范围更广
2.13内置记忆芯片，可在监视器屏幕上显示电子内窥镜的型号、唯一产品的序列号和电子内窥镜的累计使用时间，便于科室及时掌握内窥镜的使用寿命
配置清单
	序号
	品  名
	数 量

	1
	硬性电子输尿管肾镜
	2支

	2
	密封帽
	10粒

	3
	双向密封帽
	10粒

	4
	消毒盒
	2个




	





3、经皮肾镜
	内窥镜：
1、视向角：0º
2、视场角：≥50º
3、分辩率：≥26.5 lp/mm( L0=4mm时)
4、放大倍率Г：≥5 倍 ( L0=4mm时)
5、照度：≥2000Lx
6、镜管直径：Φ6.2mm
7、工作长度：≥270mm
8、器械通道：Φ3.6mm
镜鞘：
1、鞘管直径：Φ7.1mm
2、工作长度：≥251mm
钳子：
1、钳子直径：φ3 mm
2、工作长度：≥410 mm
输尿管肾镜配置清单
	序号
	产品名称
	数量

	1
	输尿管肾镜
	1支

	2
	镜鞘
	1支

	3
	三通接头
	1只

	4
	异物钳
	1把

	5
	活检钳
	1把

	6
	密封帽
	10只




	







4、尿流动力学检测仪
	

1、全中文操作界面，测量参数符合ICS标准。
2、灌注模式分推注与旋转蠕压两种模式。
3、无极变速推注技术。
4、双模式软件（A和B模式），可自由切换。	
5、尿流率：
（1）、排尿量测定范围: 0mL～1000mL，误差≤1％；
（2）、排尿时间测定范围: 0s～240s，误差≤1％；
（3）、尿流率测定范围: 0～50mL/s，误差≤2％；
6、牵引机：
（1）、牵引速度：分为 0.5mm/s、1.0mm/s、2.0mm/s、4.0mm/s四档，误差≤2%；
（2）、牵引长度：≥280mm。
7、灌注泵：
（1）、 灌注率设定范围，分为两档：2mL/min～10mL/min 、
 10mL/min～80mL/min 
（2）、 灌注率误差：2mL/min～80mL/min时：误差≤2％。
8、推注泵：
9、EMG单元：
（1）、测量信号幅度范围: 20µV～1000µV；
（2）、频率范围：通频带不窄于20Hz～500Hz(-3dB),不包括限波波段；
（3）、共模抑制比（CMRR）：≥100dB；
（4）、 差模输入阻抗:  ≥5MΩ；
10、软件和功能显示
(1)、全中文操作界面，windows 11操作系统。
（2）、检测项目：尿流率测定；充盈期膀胱功能测定；同步尿动力测定；尿道功能测定；压力/流率分析；
（3）、展示曲线：腹压曲线；尿流率曲线；排尿量曲线；膀胱压力曲线；膀胱逼尿肌压力曲线；尿道压力曲线；尿道闭合压力曲线；肌电图。
（4）、具有常用诊断语提示与编辑功能，在编写报告时可快速插入。
（5）、具有膀胱压超限保护功能。
（6）、同步测定中可绘制显示ICS列线图、A-G列线图、Shaefer列线图、Griffiths列线图，方便进行分析判断。
（7）、可设置各检查曲线默认的显示范围，且在检查及分析中可随时调节。
（8）、多文档多窗口式操作，具有窗口列表，可在正在进行检查时对其他的检查数据和报告进行分析处理。
（9）、检查数据信息可导出为符合ICS尿动力学研究数据数字交换标准的文件，满足标准的文件也可导入本软件，方便交流研究。
（10）、具有高级查询功能，可根据单一或不同条件组合查询筛选满足条件的检查数据，显示在新窗口中，并可同时查询多批数据，方便研究使用。
（11）、独立的灌注电机、牵引电机、推注电机状态窗口，可快速查看电机状态并控制各电机功能，并具有一键急停所有电机的功能。
（12）、对每条病历记录项，有病史信息记录功能，对每条检查记录项，有检查备注信息记录功能。
11、在检查病人时，可同时出病历报告。
12、无线蓝牙控制。

	5、一次性输尿管软镜（主机）
	
一、产品名称；电子内窥镜图像处理器
二、电源与基本规格
1. 电源要求：AC 220V，50/60Hz，功率≤24VA。
2. 安全分类：按防电击程度分为BF型应用部分；按对进液的防护程度分为IPX0。
三、视频输出与接口
1. 输出接口：支持数字信号和模拟信号输出，必须具备SDI、DVI、HDMI视频接口，可连接监视器/显示器输出视频。
2. 输出分辨率：输出视频最大分辨率应不小于1920×1080。
四、功能按键与操作
设备应配备专用功能按键，支持以下操作功能：
1. 亮度调节（手动多级调节）；
2. 白平衡（自动/手动调节）；
3. 画面冻结；
4. 图像缩放（放大）；
5. 拍照；
6. 录像；
7. 调出菜单。
五、图像显示与调节参数
1. 图像分辨率手动调节：支持以下分辨率选项
 1080p@60 16:9· 1080p@50 16:9
  720p@60 16:9· 720p@50 16:9
  1024×768 4:3· 1280×960 4:3
  1440×900 16:10
2. 图像调节（0~100级可调）：
 亮度调节范围：0~100级；
 饱和度调节范围：0~100级；
 对比度调节范围：0~100级。
3. 白平衡：具备白平衡调节功能。
4. 手动调光：具备手动调光功能，可增强/降低亮度值，共设多个档位。
5. 画面功能：具备画面冻结对比功能及图像放大（缩放）功能。
六、数据存储
1. 存储接口：支持USB接口（外接U盘）和TF卡接口存储。
2. 存储格式：
  图片格式：JPG； · 视频格式：MP4。
3. 支持拍照和录像功能，并可存储至上述介质。
七、软件功能
1. 窥镜选择功能：支持适配多种像素摄像头，
  USB摄像头；
  AHD摄像头。
2. 显示风格选择：支持原始样式、八角样式、圆形样式三种显示风格可选。

	



6、膀胱硬镜24F+异物钳+活检钳
	
[bookmark: _GoBack]1、视 向 角：0°、30°、70°      
2、视场角:≥60°
3、镜管直径：≤φ4.0mm              
4、光学镜的有效景深范围：3mm～50mm 
5、工作长度:≥302mm            
6、视场中心角分辨力，r. (d) : 3. 348C/°
7、目镜罩外径：φ32mm
8、导向器自锁装置,分体式
9、全医用不锈钢
10、镜鞘：F16、F18、F21、F24可选
11、镜鞘长度：≥230mm
12、导光束：≥4*1.8m
13、可与其他设备的兼容性：如旋锁式可与 STORZ 产品互换使用；光缆配有转换接头可与 WOLF、STORZ 光源连接，光缆接头可与 STORZ、OLYMPUS、WOLF、ACMI 光缆连接等。
14、钳子直径：≥φ2.4 mm
15、工作长度：≥410 mm
16、蓝宝石镜头
17、圆滑的插入部
产品配置单
	序号
	名称
	规格
	数量

	1
	0° 内窥镜
	φ4 
	1支

	2
	30°内窥镜
	φ4 
	1支

	3
	70°内窥镜
	φ4 
	1支

	4
	镜鞘及闭孔器
	F16
	1支

	5
	镜鞘及闭孔器
	F18
	1支

	6
	镜鞘及闭孔器
	F21
	1支

	7
	导向器（操作器）
	
	1支

	8
	软性活检钳
	
	1把

	9
	软性齿抱钳
	
	1把

	10
	软性异物钳
	
	1把

	11
	软性剪刀
	
	1把

	12
	无插管镜桥
	
	1支

	13
	清 洗 杆
	
	1支

	14
	进水接头
	
	1只

	15
	出水接头
	
	1只

	16
	导光束（聚焦）
	Φ4×1800mm
	1支

	17
	密 封 帽
	
	10只

	18
	消毒盒
	
	1个






以上设备要求质保期≥5年，使用年限≥8年

