南昌市中心医院（瑶湖分院）12包设备

调研需求

| 采购品目 | 调研核心参数及功能需求 |
| --- | --- |
| 1、等离子双极电切电凝系统 | 一、等离子双极电切电凝系统，具有等离子双极电切和电凝的手术功能，适用于泌尿外科前列腺电切、妇科宫腔电切等手术。 1、等离子体功率源（主机）； 1.1、具有等离子双极电切和电凝的手术功能。 1.2、工作状态显示为LCD液晶屏显示，≥5.6吋，多界面可同时显示：动态阻抗、电极状态和切凝的模式、功率等图形、字母和数字。 1.3、具有超负荷保护装置，当遇到过载时停止输出同时屏幕提示中文显示“过载”或英方显示“over current”字样。 1.4、具有凝血模式或切割模式手术时帮助判定组织效应的阻抗条图显示。 2、双踏板脚踏开关，双踏版。 3、专用双极电极（双极环状电极），电极符合国家标准要求即医疗器械管理分类为Ⅲ类的医疗产品，单环状自带正负极，电极与导线一体式双极电极。 3.1、专用双极电极（多形状电极），具有多种手术配套用的双极电极，包括环状、铲状、犁形电极、杆状、针状、钩状、滚状、电凝钩(腹腔镜手术用)、腹腔镜用双极电凝钳、多功能凝切钳等，其中杆状和针状需满足270mm、330mm、570mm三种规格长度。 4、电切内窥镜（包含如下），可连续进出水冲洗对流。 4.1、内窥镜，30° 4mm×302mm高清（HD）内窥镜,目镜与镜端采用高品质蓝宝石镜面，无腐蚀性，可高温高压消毒。 4.2、被动式操作器，被动式，新型人体工程学被动式工作手件，前操控手柄可同时四手指抓握，从中指至小指由上至下逐渐向后倾斜，与后拇指始终形成圆弧型的自然抓握状态，可提高操控性，减少操作疲劳。 4.3、外鞘，26Fr设置 进、出水通道和控制开关，始终保持进出水垂直对流。 4.4、内鞘，24Fr 可360°旋转。 4.5、内鞘进水接头，遇尿道狭窄时可配合内鞘实现腔内进水，实施单鞘手术。 4.6、闭孔鞘芯。 4.7、冲洗接头。 等离子双极电切电凝系统配置清单 序号; 货物名称; 数量. 1; 等离子体功率源; 1台. 2; 双踏板脚踏开关; 1台. 3; 专用双极电极; 2支. 4; 内窥镜; 1支. 5; 被动式操作器; 1把. 6; 外鞘; 1支. 7; 内鞘; 1支. 8; 内鞘进水接头; 1个. 9; 冲洗接头; 1个. 10; 闭孔鞘芯; 1个. 11; 冲洗器; 1套. |
| 2、电子输尿管硬镜 | 1、电子内窥镜的控制器，采用HDR处理技术，视频和图像明亮清晰。 1.1输入电压和频率：～110-220V 50Hz/60Hz 1.2输入功率：≥120VA 1.3显示屏尺寸：≥21英寸 1.4显示屏分辨率：≥1920×1080 1.5显示屏亮度：≥250cd/m2 1.6输出分辨率：≥1920×1080 （60Hz） 1.7视频输出端口：DVI、HDMI 1.8灯泡：≥80W(LED) 1.9外接存储设备：USB（≥64G） 1.10灯泡色温：≥5000K-6500K 1.11灯泡寿命：大于1万小时 1.12可适配全系列电子内窥镜镜和各品牌光学内窥镜 2、硬性电子输尿管肾镜 - 2.1外径：≤7.5/9Fr 和≤6/7.5Fr可选 - 2.2器械通道：≥φ1.8mm 和≥φ1.3mm 可选 - 2.3工作长度：≥425mm - 2.4视向角：≥6° - 2.5视场角：≥100° - 2.6有效景深范围：2mm～100mm - 2.7采用大功率LED高显指数光源，光纤导光，照度≥13000LUX，超高亮度照明，高色彩还原，镜管釆用无缝整体合金材料制造，可承受适度弯曲和回弹 - 2.8采用一体式光电连接线，可整体清洗消毒 - 2.9消毒方式：可采用低温等离子灭菌 - 2.10双向双防水密封装置，可自动闭合，可双向插入器械、导丝、光纤。器械在被移除时不会漏水，可靠性和寿命更高 - 2.11图像质量：≥1080P高清画质，采用高清CMOS图像传感器 - 2.12可选配多种类型的图像处理器，使用范围更广 - 2.13内置记忆芯片，可在监视器屏幕上显示电子内窥镜的型号、唯一产品的序列号和电子内窥镜的累计使用时间，便于科室及时掌握内窥镜的使用寿命 # 配置清单 序号; 品 名; 数 量. 1; 硬性电子输尿管肾镜; 2支. 2; 密封帽; 10粒. 3; 双向密封帽; 10粒. 4; 消毒盒; 2个. |
| 3、经皮肾镜 | 内窥镜： 1、视向角：0º 2、视场角：≥50º 3、分辩率：≥26.5 lp/mm( L0=4mm时) 4、放大倍率Г：≥5 倍 ( L0=4mm时) 5、照度：≥2000Lx 6、镜管直径：Φ6.2mm 7、工作长度：≥270mm 8、器械通道：Φ3.6mm 镜鞘： 1、鞘管直径：Φ7.1mm 2、工作长度：≥251mm 钳子： 1、钳子直径：φ3 mm 2、工作长度：≥410 mm 输尿管肾镜配置清单 序号; 产品名称; 数量. 1; 输尿管肾镜; 1支. 2; 镜鞘; 1支. 3; 三通接头; 1只. 4; 异物钳; 1把. 5; 活检钳; 1把. 6; 密封帽; 10只. |
| 4、尿流动力学检测仪 | - 1、全中文操作界面，测量参数符合ICS标准。 - 2、灌注模式分推注与旋转蠕压两种模式。 - 3、无极变速推注技术。 - 4、双模式软件（A和B模式），可自由切换。 - 5、尿流率： - （1）、排尿量测定范围: 0mL～1000mL，误差≤1％； - （2）、排尿时间测定范围: 0s～240s，误差≤1％； - （3）、尿流率测定范围: 0～50mL/s，误差≤2％； - 6、牵引机： - （1）、牵引速度：分为 0.5mm/s、1.0mm/s、2.0mm/s、4.0mm/s四档，误差≤2%； - （2）、牵引长度：≥280mm。 - 7、灌注泵： - （1）、 灌注率设定范围，分为两档：2mL/min～10mL/min 、 - 10mL/min～80mL/min - （2）、 灌注率误差：2mL/min～80mL/min时：误差≤2％。 - 8、推注泵： - 9、EMG单元： - （1）、测量信号幅度范围: 20µV～1000µV； - （2）、频率范围：通频带不窄于20Hz～500Hz(-3dB),不包括限波波段； - （3）、共模抑制比（CMRR）：≥100dB； - （4）、 差模输入阻抗: ≥5MΩ； - 10、软件和功能显示 - (1)、全中文操作界面，windows 11操作系统。 - （2）、检测项目：尿流率测定；充盈期膀胱功能测定；同步尿动力测定；尿道功能测定；压力/流率分析； - （3）、展示曲线：腹压曲线；尿流率曲线；排尿量曲线；膀胱压力曲线；膀胱逼尿肌压力曲线；尿道压力曲线；尿道闭合压力曲线；肌电图。 - （4）、具有常用诊断语提示与编辑功能，在编写报告时可快速插入。 - （5）、具有膀胱压超限保护功能。 - （6）、同步测定中可绘制显示ICS列线图、A-G列线图、Shaefer列线图、Griffiths列线图，方便进行分析判断。 - （7）、可设置各检查曲线默认的显示范围，且在检查及分析中可随时调节。 - （8）、多文档多窗口式操作，具有窗口列表，可在正在进行检查时对其他的检查数据和报告进行分析处理。 - （9）、检查数据信息可导出为符合ICS尿动力学研究数据数字交换标准的文件，满足标准的文件也可导入本软件，方便交流研究。 - （10）、具有高级查询功能，可根据单一或不同条件组合查询筛选满足条件的检查数据，显示在新窗口中，并可同时查询多批数据，方便研究使用。 - （11）、独立的灌注电机、牵引电机、推注电机状态窗口，可快速查看电机状态并控制各电机功能，并具有一键急停所有电机的功能。 - （12）、对每条病历记录项，有病史信息记录功能，对每条检查记录项，有检查备注信息记录功能。 11、在检查病人时，可同时出病历报告。 - 12、无线蓝牙控制。 |
| 5、一次性输尿管软镜（主机） | - 一、产品名称；电子内窥镜图像处理器 - 二、电源与基本规格 - 1. 电源要求：AC 220V，50/60Hz，功率≤24VA。 - 2. 安全分类：按防电击程度分为BF型应用部分；按对进液的防护程度分为IPX0。 - 三、视频输出与接口 - 1. 输出接口：支持数字信号和模拟信号输出，必须具备SDI、DVI、HDMI视频接口，可连接监视器/显示器输出视频。 - 2. 输出分辨率：输出视频最大分辨率应不小于1920×1080。 - 四、功能按键与操作 - 设备应配备专用功能按键，支持以下操作功能： - 1. 亮度调节（手动多级调节）； - 2. 白平衡（自动/手动调节）； - 3. 画面冻结； - 4. 图像缩放（放大）； - 5. 拍照； - 6. 录像； - 7. 调出菜单。 - 五、图像显示与调节参数 - 1. 图像分辨率手动调节：支持以下分辨率选项 - 1080p@60 16:9· 1080p@50 16:9 - 720p@60 16:9· 720p@50 16:9 - 1024×768 4:3· 1280×960 4:3 - 1440×900 16:10 - 2. 图像调节（0~100级可调）： - 亮度调节范围：0~100级； - 饱和度调节范围：0~100级； - 对比度调节范围：0~100级。 - 3. 白平衡：具备白平衡调节功能。 - 4. 手动调光：具备手动调光功能，可增强/降低亮度值，共设多个档位。 - 5. 画面功能：具备画面冻结对比功能及图像放大（缩放）功能。 - 六、数据存储 - 1. 存储接口：支持USB接口（外接U盘）和TF卡接口存储。 - 2. 存储格式： - 图片格式：JPG； · 视频格式：MP4。 - 3. 支持拍照和录像功能，并可存储至上述介质。 - 七、软件功能 - 1. 窥镜选择功能：支持适配多种像素摄像头， - USB摄像头； - AHD摄像头。 - 2. 显示风格选择：支持原始样式、八角样式、圆形样式三种显示风格可选。 |
| 6、膀胱硬镜24F+异物钳+活检钳 | - 1、视 向 角：0°、30°、70° - 2、视场角:≥60° - 3、镜管直径：≤φ4.0mm - 4、光学镜的有效景深范围：3mm～50mm - 5、工作长度:≥302mm - 6、视场中心角分辨力，r. (d) : 3. 348C/° - 7、目镜罩外径：φ32mm - 8、导向器自锁装置,分体式 - 9、全医用不锈钢 - 10、镜鞘：F16、F18、F21、F24可选 - 11、镜鞘长度：≥230mm - 12、导光束：≥4*1.8m 13、可与其他设备的兼容性：如旋锁式可与 STORZ 产品互换使用；光缆配有转换接头可与 WOLF、STORZ 光源连接，光缆接头可与 STORZ、OLYMPUS、WOLF、ACMI 光缆连接等。 14、钳子直径：≥φ2.4 mm 15、工作长度：≥410 mm 16、蓝宝石镜头 17、圆滑的插入部 - 产品配置单 - 序号; - 名称; - 规格; - 数量. - 1; 0° 内窥镜; φ4; 1支. - 2; 30°内窥镜; φ4; 1支. - 3; 70°内窥镜; φ4; 1支. - 4; 镜鞘及闭孔器; F16; 1支. - 5; 镜鞘及闭孔器; F18; 1支. - 6; 镜鞘及闭孔器; F21; 1支. - 7; 导向器（操作器）; 1支. - 8; 软性活检钳; 1把. - 9; 软性齿抱钳; 1把. - 10; 软性异物钳; 1把. - 11; 软性剪刀; 1把. - 12; 无插管镜桥; 1支. - 13; 清 洗 杆; 1支. - 14; 进水接头; 1只. - 15; 出水接头; 1只. - 16; 导光束（聚焦）; Φ4×1800mm; 1支. - 17; 密 封 帽; 10只. - 18; 消毒盒; 1个. |

以上设备要求质保期≥5年，使用年限≥8年