南昌市中心医院（瑶湖分院）25包设备
调研需求
	采购品目
	调研核心参数及功能需求

	1、康复信息管理系统

	1、支持多院区管理
2、支持多科室自定义添加及同步HIS系统及管理
3、支持多治疗室管理
管理端：
1、支持对治疗师、医生等角色权限进行管理
2、支持管理治疗项目，可对接HIS治疗项目
3、支持对班次信息管理
4、支持对医院内的病种信息进行管理
5、支持同步his系统内治疗师的证书，并支持查看证书的详细信息
业务端：
6、支持远程授权康复治疗室的设备包括设备参数的设置、远程开机、远程关机等
7、支持查看治疗师的待治疗、待评定患者数、今日代办事项、工作量等信息
8、支持从HIS系统、文件模板导入俩种方式同步患者的基本信息，通过详情、医嘱、患者360进行对患者的详细信息进行查看
9、支持通过治疗师工作量汇总、患者执行记录、设备使用率统计从不同维度统计分析展示康复报表
10、支持通过新增排班、编辑排班、删除排班对排班信息进行管理
11、支持治疗师对患者分配对应的责任治疗师
12、支持根据患者医嘱对患者进行每日治疗任务安排
13、支持通过选择治疗项目对患者当前项目治疗项目执行
14、支持对已执行的治疗项目进行管理
15、支持打印治疗记录单
16、支持查看患者康复医嘱
17、支持管理并填写患者治疗结论
18、支持治疗视频上传功能；
19、支持治疗结论存为模板的功能，便于治疗结论通过模板直接调用
20、支持查看最新患者推送、治疗师安排、患者交接都需要进行站内消息提示
患者移动端：
1、支持患者治疗期内每天推送预约时间点的预约治疗
2、支持查询患者的预约记录列表，完成治疗后确认签字
3、支持登录账户管理添加的患者
4、支持当前患者的治疗师列表
5、支持治疗完成后当天的治疗评价发表
6、支持查看患者本人所有的治疗师相关信息
7、支持当前患者的首次治疗预约告知单
8、支持对患者本人的账户信息进行维护


	2、悬吊康复训练系统
	1、悬吊训练装置位移量：0～1800mm，允差±10%。
2、拉力装置移动范围：0～1500mm，允差±10%。
3、随时锁定：三根绳具备任意滑动位置随时锁定。
4、具有不同规格的悬带和训练手环，便于悬吊起身体不同部位。
5、瑜伽坐垫：直径330mm，允差±10%。
6、柱形垫：直径250mm、长700mm，允差±10%。
7、绳索吊索自由组合：根据不同规格的拉绳满足不同的训练要求。
8、专用训练床：配合进行患者多体位的训练，具有蓄电装置。头部段面相对平行面调节角度：-20°～+30°，腰胸段面相对水平调节角度：0°～+25°，下身段面相对水平面调节角度：-25°～+40，床面升降行程：0～300mm。
9、定滑轮：每个悬吊训练器具有两组。
10、既可以使用开链运动，也可以使用闭链运动。
11、最大承重：≥150kg。


	3、表面肌电分析系统
	功能要求
1、针肌电图：通过针电极对肌肉中运动单位进行分析，可以明确判别神经源性损伤还是肌源性损伤。
2、神经传导：包括MCV(运动神经传导速度）和SCV(感觉神经传导速度），电刺激神经并在神经远端记录，协助判定神经是轴索损害还是脱髓鞘病变。
3、重复神经电刺激：分为高频刺激和低频刺激，超强连续刺激运动神经干，观察捕捉到的复合肌肉动作电位的波幅变化。
4、体感诱发电位：躯体感觉系统的外周神经部分在接受刺激后，在特定感觉神经通路上记录的电反应，检测躯体感觉传导通路。
5、表面肌电图：包括有原始表面肌电墨迹图、肌电积分、RMS分析、峰值频率(PF)分析等多种分析模式。
放大器
1、通道数：四通道附可伸缩悬臂；
2、输入短路噪声：≤0.38μVrms (通频带0.5Hz～10 kHz ，输入对地短路)
3、共模抑制比：≥131dB
记录器
1、接口技术：USB
2、扫描时程：1ms - 6s
电流刺激器
1、两路电刺激输出接口，可选单边输出或双边同步异步输出
、2恒流源、短路及过载保护
配套设备
1、工控双核主机，内存2GB以上，固态硬盘
2、液晶显示器
3、音箱：针肌电图声音输出


	4、上肢智能反馈训练系统
	技术参数
1、电源：交流220V±22V、50Hz±1Hz。
2、额定输入功率：150VA。
3、握力大小评估范围：0～10kg。
4、训练方式：左手或右手独立训练。
5、软件功能：
5.1、选择患者：
a、注册新患者：能登记姓名、年龄、性别、肌力等级。
b、选择已有患者：能通过编号、姓名两种方式查询。
c、患者信息修改：能修改患者姓名、性别、年龄、肌力等级。
5.2、训练设置：
a、评估握力大小：根据握力传感器可以评测患者握力大小，并能记录握力大小。
b、训练难度：分低、中、高三个等级。
5.3、进入训练：一维、二维、三维。
5.4、训练信息：
a、查询条件：可通过编号、姓名、训练名称进行查询。
b、查询训练信息结果：可查出编号、姓名、游戏、左/右肢、模式、难度、握力、成绩、训练时间、训练日期。
5.5、评估系统：
a、评估活动范围：分为肩关节内收外展、肩关节前屈、肘关节屈曲、尺桡关节旋前旋后、握力五个关节活动范围。
b、握力大小评估范围：0～10kg。
c、评估过程：在计算机软件上检测某一关节活动范围，通过工作台来实施操作反馈评估范围，并保存数据生成评估报告。
6、支持评估数据对比功能。
7、系统具有语音智能反馈功能，激发患者训练的积极性。
8、系统可储存评估数据，可用图表、表格方式显示，并支持打印功能。

	5、下肢智能反馈训练系统
	1、训练时间：0～99min，级差1min，允差±30s。
2、床体具有整体升降功能，升降范围0～300mm可调，允差±20mm。
3、踏步速度：1～80步/min可调，允差±5步/min。踏步角度0～30°可调，允差±3°。
4、脚踏板翻角度范围：0～15°，允差±3°。
5、充气腰围额定载荷：200kg，允差±10kg。
6、具有痉挛检测保护功能。
7、操作显示：≥15英寸液晶屏。
8、控制方式：液晶屏、线控手柄。
9、操作系统具备患者管理、评估、治疗、游戏和设置功能。
10、用户信息管理功能：可对用户信息进行增、删、改、查操作，并对用户信息及训练结果进行查看。
11、评估功能：可以显示患者左腿和右腿的屈伸最小值和最大值，有助于评估患者的运动能力。
12、训练功能：可对踏步角度、速度、治疗时间、痉挛灵敏度等进行设置，能够实时跟踪显示患者腿部受到电机的力矩的大小及脚底压力的大小。
13、具有情景交互功能，内置≥10种游戏训练，增加患者在训练时的趣味性。
14、具有紧急保护装置：紧急制动按钮，紧急复位手柄。
15、运动过程中具有背景音乐及语言提示功能。
16、动力部分：伺服五个，直线电机最大推力可达10000N。


	6、减重步态训练系统（气动）
	1、最大承重：≥200kg。
2、控制方式：电动控制。
3、立柱升降调节范围：0～300mm，允差±10mm。
4、扶手高度调节范围：0～330mm，允差±10mm。
5、减重力量显示范围：0～990N，步进10N。
6、配备备用电源，确保设备在没有网电源提供下的正常使用。
7、立柱升降可调节。
8、带刹脚轮。
9、配备手柄开关。
10、具有力量显示功能。
11、充气式背心及腿部固定绑带。
12、配医用跑台


	7、肌骨超声系统
	1. 系统技术规格及概述：
1.1. ≥21英寸显示屏
1.2. 主机重量≤10kg
1.3. 主机内置≥2个可激活探头接口；  
1.4. 主机内置≥4个USB 3.0接口
1.5. 数字波束增强器
1.6. 多倍波束合成
1.7. 二维灰阶模式
1.8. 组织谐波成像模式
1.9. 宽带频移谐波
1.10. 组织特异性成像
1.11. 频率复合成像
1.12. 空间复合成像
1.13. 斑点抑制成像
1.14. 彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）
1.15. 频谱多普勒成像：脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒
1.16. 组织多普勒成像
1.17. 解剖M型模式
1.18. 独立角度偏转
1.19. 扩展成像（凸阵、线阵可用，）
1.20. 实时双幅对比成像
1.21. 一键自动优化（包括应用于二维、彩色及频谱模式，彩色多普勒自动识别，包括ROI框位置、角度自动改变）
1.22. 支持全屏放大，≥2档可调 
1.23. 局部放大（支持前端、后端放大）
1.24. 支持手动、自动、半自动触摸屏上包络测量
1.25. 回波增强技术
1.26. 常规测量软件包（腹部、心脏、血管、小器官，神经，产科、妇科、泌尿、急诊测量软件包）
1.27. 图像后处理，可处理参数≥26种
1.28. 支持手动触摸屏上注释
1.29. 支持手势操作（图像调整、测量和注释、图像浏览）
1.30. 穿刺针增强技术，可跟随进针角度随时改变声束偏转角度，支持双屏实时对比显示增强前后效果，支持线阵和凸阵探
1.31. 屏幕内具有穿刺中位线，参数显示区可显示靶目标至体表距离，探头中心位置具有穿刺中位点标识，提高穿刺效率及准确性
1.32. 实时宽景成像单元
1.33. ≥142种体位图
1.34. 可支持DICOM 3.0
1.35. 支持语言，英语,中文, 德语, 西班牙语, 法语, 意大利语, 葡萄牙语, 俄语, 捷克语, 波兰语, 土耳其语, 挪威语, 塞尔维亚语（包括键盘输入、注释、操作面板等）
1.36. 内置超声教学软件，解剖图谱，标准的超声图像，扫查位置参考图，以及扫查技巧图文解析，覆盖神经、FAST、心脏、腹部、甲状腺、乳腺、睾丸和妇产等应用，为用户提供在线指导

2. 测量/分析和报告
2.1. 常规测量
距离测量、椭圆及描迹测量面积周长、体积测量
2.2. 多普勒测量（自动或手动包络测量，自动计算测量参数）
2.3. 全科测量包，自动生成报告
急诊、神经、肌骨、腹部、产科、妇科、小器官、泌尿、血管
3. 电影回放和原始数据处理
3.1. 所有模式下可用
3.2. 支持手动、自动回放
3.3. 支持向后存储和向前存储，时间长度可预置(向后：最大时间480s；向前：120s)
3.4. 图像后处理，可对回放图像进行参数调节，可处理参数B模式8种、M模式5种、彩色模式5种、PW模式10种。。
3.5. 支持同步存储(支持单帧图像文件包含： DCM、TIFF、BMP、JEPG单帧，电影文件包括： AVI)，即后台存储或导出图像数据的同时前台可以完成实时扫描。直接一键存储至硬盘，突然关机或未结束检查关机资料不丢失
3.6. 支持脚踏开关自定义功能键，要求同一个自定义功能按键支持≥4个功能的输出。


	8、认知障碍康复评估训练系统
	1、功能用途：通过量表对患者认知功能进行评估，评估后出具结果报告，可针对该报告制定个性化训练计划并进行训练。
2、评估：包括6大部分≥19个量表。
3、评估结果：包含患者定向能力、注意能力、语言表达、听理解、看理解、命名、执行能力、记忆能力、计算能力、日常知识以及推理能力的水平，支持打印，回放答题过程。
4、训练方式：通过对语言、推理、记忆、计算、结构、专注和定向能力等7种方式进行训练。通过对定向能力、结构能力，记忆能力、专注能力、计算能力和推理能力6个方面≥31种方式进行训练。
5、角色：内置管理员、医生和患者三种角色。
6、用户管理：管理员可对医生和患者进行管理；医生可对患者进行管理。
7、数据安全：支持数据备份和恢复。




以上设备要求质保期≥5年，使用年限≥8年
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